超低温冰箱技术规格
一、采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	-86度立式超低温冰箱
	6台


二、技术要求
*2.1 内部容积：>900升，可储存100孔2ml冻存盒≥700只
2.2外部体积：高度小于2米，宽度小于1.3米,深度小于1米
2.3 压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，无CFC，无HCFC，阻燃
2.4制冷系统：具有传热性能良好的钎焊板式热交换器，应用感应钎焊工艺，减少制冷剂泄漏等风险
2.5 工作温度:-50℃∽-86℃

2.6工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动
2.7 Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行
2.8两种制冷模式选择：节能模式可提供良好的温度控制，与高性能模式相比，可节省15%的能耗
2.9标配两台冷凝风扇，智能开停
2.10 箱体结构：粉末涂层外壁，镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；可调节高度的不锈钢搁板
2.11 门：外门1个，内门4个
2.12工业级门铰链,密封性良好，不易变形
2.13聚苯乙烯保温内门设计，标配嵌入式磁铁门闩，最大限度减少冷气丢失
2.14使用超薄真空绝热保温材料，具有高效的保温性能及存储密度
2.15采用多层密封条设计，最大化保持冰箱温度。冰箱空载情况下，断电后从-80℃升到-50℃所需时间不少于4小时。确保冰箱断电后有足够的时间进行样品转移
*2.16全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数
2.17内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制
*2.18 内置数据存储系统，可存储15年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载
2.19符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性
*2.20 配备密码感应门禁系统（每台冰箱至少4张门禁卡）：可自动记录开门的人员、时间以及箱门处于打开状态的持续时间，增强安全性，便于管理
2.21标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器
2.22远程报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及外部报警端口
2.23温度探头位于冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度
2.24配备超大冷凝器，确保最佳降温效果
2.25标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗
*2.26 标配真空减压口，使密封性能高的冰箱门可快速再次开启

2.27 底部带有脚轮，方便移动和固定冰箱
2.28后备电池在断电情况下为监控报警系统供电可达72小时
2.29可选配液态CO2和LN2后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-67℃以下（LN2系统可维持在-80℃以下）

*2.30投标型号在中国市场有三年以上的销售历史和客户反馈记录
三、技术服务要求
3.1设备安装调试
在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。
3.2技术培训
完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。
3.3质保期
冰箱整机零部件保修2年，压缩机保修5年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。
3.4维修响应时间
接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。
